- 铜陵市立医院非接触式眼压计采购项目采购要求

- 一、采购项目：铜陵市立医院非接触式眼压计采购项目

- 二、采购数量：1台

- 三、技术参数

☆1、测量范围：5-50mmHg，测量精度±1mmHg。

☆2、测量模式：支持三维自动对焦、手动对焦及触摸屏对焦，具备波形置信度加权平均功能（提示低置信度结果）。

☆3、工作距离（角膜到透镜表面）：工作距离10-20mm。

4、摇杆运动行程：前后40mm、左右80mm、上下20mm。

5、内置快速热敏打印机，支持存储≥2000例病例。

6、支持USB数据导出（含ORA波形数据）。

☆7、具备角膜分析功能，支持角膜弹性模量分析。

☆8、非接触式测量：采用喷气式检查法，无需接触角膜，避免交叉感染。

9、显示器：≥8英寸彩色触摸屏。

10、眼压趋势分析：内嵌24小时眼压趋势分析系统。

11、喷气技术：柔和喷气，减少患者不适感。

12、LED固视灯：提高患者配合度。